目录

一、产品概述---------------------------------------------1

二、工作原理---------------------------------------------1

三、技术参数---------------------------------------------1

四、型号选择---------------------------------------------1

五、安装与使用注意事项-----------------------------------2

六、接线-------------------------------------------------2

七、智能现场显示放大器参数设置---------------------------3

八、常见故障与排除---------------------------------------6

一、产品概述

LWGY—MIK系列液体涡轮流量计是一种速度式仪表，它具有准确度高、重复性好、结构简单、压力损失小、维修方便等优点，用于测量封闭管道中低粘度液体的体积流量。在石油、化工、冶金、供水、造纸等行业中具有广泛的应用。

二、工作原理

当流体通过管道流经涡轮流量计的传感器时，传感器内的叶轮在流体的冲力作用下旋转，叶轮即周期性地改变磁电感应系统中的磁电阻，从而使通过线圈的磁通量周期性地发生变化而产生电脉冲信号，经过电路放大处理后，输出具有一定幅值的连续矩形脉冲，可现场直接显示测量流量，也可把信号远传至显示仪表或通讯输出。

三、技术参数

- 测量介质：液体（水、液化石油气、成品油、轻质原油、有机液、无机液等无纤维、颗粒杂质

的液体）；

- 公称通径：DN4 -- DN200mm；

- 测量精度：0.2级、 0.5级、 1.0级（首选）；

- 介质粘度：小于5×10-6m2/s（大于5×10-6m2/s的液体，要对流量计进行实液标定后使用）

- 公称压力：1.0Mpa；1.6Mpa；2.5Mpa；4.0Mpa；6.3Mpa（其它压力等级协议供货）

- 介质温度：-20℃～＋120℃（不锈钢测量管）；

- 使用环境条件：环境温度：-20℃～＋60℃；相对湿度：5%～95%；大气压力：86kPa～106kPa；

- 供电电源: 3.6V锂电池；12VDC；24VDC；

- 输出信号：三线制脉冲输出、两线制4-20mA输出

- 防护等级：IP65（IP67、IP68协议供货）；

- 防爆等级：隔爆型ExdIICT6、（本安型ExiaIICT4）；

四、型号选择

LWGY—MIK- 	-	-

A

B

F

G

C

D

E

H

I

A 表体连接方式                   C  放大器形式

1. 螺纹连接（DN 4~DN40）       1. 无显示哈斯曼接头放大器脉冲输出（12~24VDC供电）

2. 法兰连接（DN50~ DN200）	2. 无显示哈斯曼接头放大器4-20mA输出（12~24VDC供电）

3. 快卡箍连接（DN25~ DN80）	3. 无显示（带表壳）放大器脉冲输出（12~24VDC供电）

4. 法兰卡装连接（DN6~ DN100） 	4. 无显示（带表壳）放大器4-20mA输出（24VDC供电）

5. 液晶显示放大器无输出（3.6V锂电池供电）

6. 液晶显示放大器脉冲输出（12~24VDC供电）

7. 液晶显示放大器4-20mA输出（24VDC供电）

B 公称口径

| D 精度等级 代号 | 口径 | 流量范围 |
| --- | --- | --- |
| 004 | DN4 | 0.04~0.25m3/h |
| 006 | DN6 | 0.1 ~0.6 m3/h |
| 010 | DN10 | 0.2~1.2 m3/h |
| 015 | DN15 | 0.6~6m3/h（标准量程） 0.3~6 m3/h（宽量程） |
| 020 | DN20 | 0.7~7 m3/h（标准量程） 0.4~7 m3/h（宽量程） |
| 025 | DN25 | 1~10 m3/h（标准量程） 0.5~10 m3/h（宽量程） |
| 032 | DN32 | 1.5~15 m3/h（标准量程） 0.6~15 m3/h（宽量程） |
| 040 | DN40 | 2~20 m3/h（标准量程） 0.7~20 m3/h（宽量程） |
| 050 | DN50 | 4~40 m3/h（标准量程） 2~40 m3/h（宽量程） |
| 065 | DN65 | 7~70 m3/h（标准量程） 3~70 m3/h（宽量程） |
| 080 | DN80 | 10~100 m3/h（标准量程） 3.5~100 m3/h（宽量程） |
| 100 | DN100 | 20~200 m3/h（标准量程） 7~200 m3/h（宽量程） |
| 125 | DN125 | 25~250 m3/h（标准量程） 8.5~250 m3/h（宽量程） |
| 150 | DN150 | 30~300 m3/h（标准量程） 10~300 m3/h（宽量程） |
| 200 | DN200 | 80~800 m3/h（标准量程） 25~800 m3/h（宽量程） |

1. 1级

2. 0.5级

3. 0.2级

E  通讯方式

0. 无通讯

1. RS485（协议供货）

2. HART（协议供货）

F  防爆要求

0. 无防爆

1.（ExiaIICT4）（哈斯曼接头型无此功能）

2. ExdIICT6（哈斯曼接头型无此功能）

G  是否带连接附件

0.不带

1.带

H  是否卫生型

0.非卫生型

1.卫生型

I  是否宽量程

0.非宽量程（标准量程）

1.宽量程

注：1.DN4—DN10口径的流量计出厂时带有前后直管段、过滤器。

2.流量计的测量管、叶轮等材质为304不锈钢、 2Cr13，

测量介质不得对其有腐蚀作用,如果为腐蚀性介质，订货

时须注明。

3.型号中未提及的其它型号产品，可以协议供货。

五、安装与使用注意事项

1. 流量计应远离外界电场、磁场。

2. 流量计上游端推荐保留至少10D直管段（D为管道公称通径），下游端不少于5D直管段。

3. 当流体中含有杂质时，应加装过滤器。

4. 流量计在开始使用时，应先将流量传感器内缓慢的充满液体，然后再开启出口阀门，严禁传感器处于无液体状态时受到高速流体的冲击。

六、 接线

（1）无显示哈斯曼接头放大器接线说明

哈斯曼接头脉冲输出型接线图      哈斯曼接头4-20mA电流输出型接线图

（2）无显示（带表壳）放大器接线说明

无显示脉冲输出型接线图           无显示4-20mA电流输出型接线图

（3）智能现场显示放大器接线说明

智能显示脉冲输出型接线图          智能显示4-20mA电流输出型接线图

七、智能现场显示放大器参数设置

● 智能现场显示放大器的参数设定

智能现场显示放大器可同时显示工况瞬时流量和工况累积流量。电流输出型放大器，可通过按键直接设定修改流量计流量上限值，无须重新调整零点和满度。具体参数设置通过功能键 Z 、数字增加键↑ 、移位键 →  配合设置，最后都要连续按Z 键循环显示到“END”时再按Z 确认方可生效。其设置方法和显示内容如下：

- 工作状态液晶显示内容及意义

Q  XXXXXX

XXXXXXXX

A.第一行以Q为标志代表瞬时流量，其数值为六位浮点数显示。显示范围0 -999999。

B.第二行为累积流量显示，其数值为八位浮点数显示，范围0-99999999。

●仪表系数K设定

按功能键 Z首先显示标志如下：

SET C

然后显示仪表系数K数值如下：

3600.00

可以通过数字增加键 ↑ 、移位键→ 修改、设置最大六位整数两位小数的仪表系数。确认输入无误后按功能键 Z 置入参数。仪表系数置入范围0.00-999999.99。

若需要瞬时流量单位显示为L/h，则置入仪表系数单位应为1/L；若需要瞬时流量单位显示为m3/h，则置入仪表系数单位应为1/ m3。

注：流量计口径小于DN32，仪表系数出厂默认设置为1/L，即瞬时流量显示单位为L/h；流量计口径大于或等于DN32，仪表系数出厂默认设置为1/m3，即瞬时流量显示单位为m3/h。

- 小信号切除设定（单位：与瞬时流量相对应）

按两次功能键 Z连续显示标志如下：

C PASS

SET CUT

然后显示小信号切除数值

.01

可以通过数字增加键 ↑ 、移位键 →任意修改、设置四位整数，两位小数的小信号切除数值。确认输入无误后，按功能键 Z置入参数。最小切除值为0.01。

- 4-20mA输出对应满度流量上限设定。

（单位与瞬时流量单位相同）

按三次功能键 Z连续显示标志如下:

CUT PASS

FLˉˉ

然后显示满度流量上限数值

123456.78

可以通过数字增加键↑ 、移位键→任意修改、设置六位整数，两位小数满度流量上限数值。确认输入无误后，按功能键 Z置入参数。（脉冲输出或无电流输出时可不设置此参数）连续显示

标志如下，按Z退出设数状态，返回工作界面。

FL-PASS

- 采样时间设定

按功能键 Z直到闪烁显示标志如下:

END

再同时按下键 Z 、键 ↑ 、键 → 3秒后停止。液晶屏幕将循环显示标志如下：

CYCLE 10’’

CYCLE 5”

CYCLE 2”

它们分别代表10秒、5秒、2秒采样时间。选择合适的采样时间后，按功能键 Z确认。采样时间越短，电池寿命越短。所以在一般场合应选择最大采样时间10秒。

- 累积流量清零设定

按功能键 Z直到闪烁显示标志如下：

END

同时按下键 Z 、键→ 5秒后停止，液晶屏幕将显示累积流量数值如下：

00000000

X

X

X

X

按功能键 Z确认清零。如果不想清零，按移位键 → 返回。

八、常见故障与排除

流量计可能产生的一般故障及消除方法见下表，维护周期不应超过半年。

| 序号 | 故障现象 | 原因 | 消除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示仪对流量信号和检验信号均无显示 | 1.电源未接通，给定电压不对。 2.显示仪有故障。 | - 接通电源，按要求给定电压。 - 检修显示仪表。 |
| 2 | 显示仪表对“校验”信号有显示但对流量信号无显示 | - 流量计与显示仪间接线有误，或有开路，短路，接触不良等故障 - 放大器有故障或损坏。 - 转换器（线圈）开路或短路。 - 叶轮被卡住。 管道无流体流动或堵塞。 | - 检查接线的正确性和接线质量。 - 维修或更换放大器。 - 维修或更换线圈。 - 清洗传感器及管道。 开通阀门或泵，清洗管道。 |
| 3 | 显示仪表工作不稳 计量不正确 | - 实际流量超出仪表的计量范围或不稳定。 - 仪表系数K设置有误。 - 传感器内挂上纤维等杂质。 - 液体内有气泡存在。 - 流量计旁有较强的电磁场干扰。 - 传感器轴承及轴严重磨损。 - 流量计电缆屏蔽层或其它接地导线与线路地线断开或接触不良。 8. 显示仪表故障。 | - 使被测流量与流量计的测量范围相适应，并稳定流量。 - 使系数K设置正确。 - 清洗传感器。 - 采取消气措施，消除气泡。 - 尽量远离干扰源或采取屏蔽措施。 - 更换“导向件”或“叶轮轴”。 - 对照接线图，将线接好。 - 检修显示仪表。 |